## Slide 1
EZVision CMS 측정 알고리즘 정리
캘리브레이션 · 레이저 검출 · LUT 생성 · 에지/간격 측정
각 단계별 사용 알고리즘 · 방법 · 처리 순서
기술 보고 · 2026. 07

## Slide 2
1
카메라 캘리브레이션
방법 · 알고리즘
Zhang's method — OpenCV cv2.calibrateCamera
코너 검출 (2단계 폴백):
  findChessboardCornersSB — 서브픽셀 내장 (NORMALIZE_IMAGE + ACCURACY)
  실패 시 findChessboardCorners(ADAPTIVE_THRESH|NORMALIZE|FAST_CHECK) + cornerSubPix
  cornerSubPix 창 = 한 칸의 약 40%, 종료조건 EPS+MAX_ITER(50, 0.001)
왜곡 모델 2종:
  Brown 5계수 (k1,k2,p1,p2,k3)
  Rational 8계수 (CALIB_RATIONAL_MODEL) — 고왜곡 렌즈
solve 플래그: USE_INTRINSIC_GUESS, FIX_ASPECT_RATIO(fx≈fy)
outlier 뷰 제거: 뷰별 재투영오차 MAD 기반
처리 순서
1. 패턴 설정 — 내부 코너 cols×rows, 한 칸 square_size_mm(20mm)
2. 샘플마다 코너 검출(SB→classic+cornerSubPix) 후 유효성·품질 검사 (화면 3×3 분포)
3. 최소 샘플 수집 (MIN_SAMPLES 이상, 권장 다수)
4. 초기 내부행렬 설정 (f=max(W,H), 주점=영상 중심)
5. calibrateCamera solve → 내부행렬 K · 왜곡계수
6. 뷰별 재투영오차 계산 (projectPoints, L2/점수)
7. MAD 기반 이상 뷰 제거 후 재solve
8. Pass/Fail 품질 평가 (rms_error, per_view_errors)
9. 저장 — JSON(K, dist, rms) + .npz
측정 시: cv2.undistort로 매 프레임 왜곡 제거 (계수 길이로 모델 구분)

## Slide 3
2
레이저 검출 (robust color ridge v2)
방법 · 알고리즘
색 우세도 + 수직 top-hat 결합 응답
  chroma = main − 0.5(other₁+other₂)
  dominance = main − max(other)
  response = 0.55·chroma + 0.25·dom + 0.40·local
수직 top-hat 커널 h = max(151, H/20) — bloom보다 크게
포화 코어(채널값 ≥ 250) 직접 응답 — 흰색 포화 중심 대응
우세 채널: 파랑=B / 빨강=R (laser_color 토글)
선형성 필터: 연결요소의 '컬럼 두께 중앙값' 기준
  코너 flare·반사 덩어리 오탐 방어
처리 순서
1. 색 응답 계산 (_robust_laser_response) + 밝기 게이트
2. ROI 마스킹 (roi_y0 / roi_y1)
3. 자동 임계 (_automatic_response_mask) — Otsu + 백분위, morphology open/close
4. 선형 연결요소만 유지 (_keep_line_like_components)
5. 서브픽셀 중심 추출 → 임계 교차 중점법 (아래)
6. 프로파일 정리 — 스파이크→Hampel→구간 median (단차 보존)
＊ 서브픽셀 중심 (_bright_band_center)
  각 컬럼 피크의 75% 임계로 밝은 띠 상·하 경계 탐색
  경계를 픽셀 사이 선형보간 → 두 경계의 중점 = 중심
  포화(클리핑)에도 강함, x방향 추적으로 이중선 점프 억제

## Slide 4
3
LUT 생성 (y픽셀 → 높이 mm)
방법 · 알고리즘
높이를 아는 계단 블록 기준 실측 대응표
평탄 구간 자동 분할 (auto_segment_steps)
  민감도 자동 스윕 (10~70) — 가장 안정적 단 수 채택
  선택 기준: 재현 빈도 · 표준편차 · 커버리지
다중 프레임 병합(frame_count)으로 노이즈 저감
높이 환산: y_to_height — LUT 선형 보간
처리 순서
1. 대상 캡처 & 검출 (detect_laser_profile_for_lut)
2. 프로파일 → 평탄 구간(단) 자동 분할
3. 민감도 스윕 결과 중 최적 분할 선택
4. 단 순서 × increment_mm 로 높이(mm) 부여
5. y_pixel ↔ height(mm) 대응표 구성
6. 저장 (save_lut) — 생성 이미지도 함께 보관
측정 시: 레이저 y픽셀 → LUT 선형 보간 → 높이(mm) 즉시 환산

## Slide 5
4
에지 확정 · 간격 측정
방법 · 알고리즘
프로파일을 직선 세그먼트로 분할 후 두 에지 간 거리
세그먼트 분할 (find_laser_segments)
  y 점프 임계 자동 = median + 6·MAD, 짧은 NaN 브릿지
후보 쌍 점수화: 길이·폭·중앙 근접 + 단차 Δy 보너스
  min_step_dy_px 로 '다른 단' 쌍만 선택 가능
에지 끝점 2종:
  raw — 끝 16점 직선 피팅 (refine_line_end)
  bright — 코어 밝기 세그 피크 80% 이상 마지막 컬럼
  bright는 코너 글로우 꼬리 제외 → 권장값
처리 순서
1. 간격용 검출 (detect_laser_profile_for_gap, 끊김 보존)
2. 프로파일을 y점프 기준 세그먼트로 분할
3. 인접 세그먼트 쌍 점수화 → 측정할 간격 자동 선택
4. 양쪽 에지 끝점 확정 (raw 직선피팅 + bright 코어기준)
5. dx = 두 에지의 x좌표 차
6. mm/px(plane scale) 곱해 mm 환산
출력: dx(bright) 권장값 + dx(raw) 병행, 단차 Δy 함께 제공
  ＊ ROI 지정 시: A/B 영역 안 레이저의 마주보는 끝점으로 측정